国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心

GB9706.1全项检验应送样品及资料清单

- 样机和安全件数量

| 序号 | 部件名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样机（包括主机、应用部分电缆、 电源线、随机文件等） | 1套 |  |
| 2 | 电源模块 | 3个 | 指开关 电源 |
| 3 | 电源变压器 | 3+n只（n：表示次级绕组抽头数） | 其中1只 未封装 |
| 4 | 电源开关 | 2个 |  |
| 5 | 初级和次级熔断器 | 各20只 | 如熔断器有证，变 压器需做单独试验 时仍需熔断器 |
| 6 | 熔断器座 | 1个 |  |
| 7 | 热断路器或过流释放器 | 2个 |  |
| 8 | 网电源部分电路板 | 1块 | 若需要 |
| 9 | 应用部分电路板 | 1块 | 若需要 |
| 10 | 用于支撑未绝缘的网电源部件 的绝缘材料 | 50mm×100mm×实际厚度 或完整部件（1个） |  |
| 11 | 绝缘材料外壳及其它外部的绝缘部件 | 50mm×100mm×实际厚度 或完整外壳（1个） |  |
| 12 | 电线组件（插头、线和连接器） | 1套 |  |
| 13 | 应用部分与网电源部分的隔离器件（如：光电耦合器、隔离变压器） | 设备实际用的数量 | 若需要 |

资料：

1）电源变压器的结构图、电路原理图、参数、绝缘材料等级的说明；

2) 电源组件和应用部分电路的线路图；

3) 产品电气原理图；

4) 产品使用说明书、技术说明书及维修手册；

5）显像管的技术资料(如:3C认证证书或检验报告或合格证

说明：上述安全关键件已获安全认证证书，请提供证书复印件。经过审核，可以不送关键件样品随整机试验。